## SOP 24 N. VERSION
Revisión | Procedimiento Estándar |  |  |  | Elaborador | Área |  | Identificador | Hoja
Rev. 0 | Calibración Xilohigrómetro L 612 - L 622 |  |  |  | Luis Gonzalez | Secado |  | TS12-SEC- 24 | 1 de 1
Fecha Publicación |  | Validaciones |  | Jefe de Area |  | Jefe Masso |  | Ultima Actualización
|  |  |  | Javier Vergara |  | Rodrigo Jara
Herramientas a utilizar | [5 empty] | Matriz de flexibilidad
1. Pilas doble AA | [5 empty] | Operador de secado Operador líder Operador Experto
2. Placa de calibración.
3. Desatornillador de cerámica
Paso |  | Símbolo | Descripción |  |  |  | Procedimiento
1 |  |  | Revisión del instrumento previa a la calibración. |  |  |  | 1.- Pilas deben tener almenos una carga de 3,8 Volt 2.- Pilas se deben posicionar según esquema incorporado en cada Wagner.
2 |  | N0 APLICA | Preparación del instrumento para la calibración. |  |  |  | 1.- Encender Wagner con el botón STORE y llevar la densidad a 50g/cnt.³, =COMO> 2.- Presionar MENU y buscar "ESPECIES" y luego presionar nuevamente MENU. 3.- Aparecerá en la pantalla EDITAR. 4.- Con el selector, se llevara la densidad a 50g/cnt.³ 7.- Se deben retirar las partes metalizas importantes a 1 metro de distancia del punto de calibración.
3 |  |  | Verificación del estado de calibración. |  |  |  | 1./ Se debe mantener el equipo en la densidad 50g/cnt.³ 2.- Posicionar el Xilohigrometro encendido sobre la placa de calibración. 3./ Aplicar presión mínima sobre el Wagner. 4./ Verificar que valores estén en 17.5 +/- 2%.
4 |  | N0 APLICA | Calibración, solo en caso de que el equipo este descalibrado. |  |  |  | 1./ Mantener el Wagner encendido sobre la placa de calibración. 2./ Mantener presión del Wagner sobre la placa. 3./ Mover potenciómetro con un desatornillador cerámico hasta lograr el valor 17.5 +/- 2%.
Regla Clave | Riesgos |  |  |  | Medida de Control | EPP
No Aplica | 1. Caída a mismo nivel. |  |  |  | 1. EPP Según puesto de trabajo. | Antiparras, Guantes Cabritilla, Casco, Protector auditivo, zapatos de seguridad, polera manga larga, chaleco reflectante, careta facial.
Riesgo
Medida de Control
1,
1, 2
1, 2

## Prueba de SOP (hidden)
PRUEBA DE "Reseteo módulo de comunicación sistema de control de cámaras Mahild."
Nombre: _________________________________________
Fecha: ___________________________________________
Nota: ____________________________________________
1.- Como identifica una falla de comunicación sistema de control de cámaras Mahild.
a.- Temperaturas de las RTD en la pantalla principal no oscilan.
b.- RTD en grafico de proceso marcan constantemente la misma temperatura.
c.- RTD marcan sobre el set point.
d.- Solo alternativas b y c.
e.- Solo alternativas a y b.
2.- Al pausar una camara de secado para resetear el sistema, ¿En que condiciones se debe pausar la camara?
a.- Pausar las camaras que comparten sala electrica.
b.- Pausar las camaras sin ventiladores.
c.- Pausar la camaras de forma secuenciada.
d.- Pausar las camaras con ventilas abiertas.
e.- Todas las anteriores.
3.- Al pausar una camara de secado para resetear el sistema, ¿Qué camaras comparten salas electricas?
a.- Camaras 1-2 / 4-5 / 6-7.
b.- Camaras 1 / 2-3 / 4-5 / 6-7.
c.- Camaras 1-2 / 3-4 / 5-6.
d.- Camaras 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7.
e.- Camaras 1-2 / 3-4 / 5 / 6 / 7.
4.- Al momento de bajar a terreno aresetear a la camara, ¿Qué precauciones debe tener?
a.- Avisar a los moviles del area del transito que realizara hacia sala electrica de camaras a intervenir.
b.- Utilizar EPP según puesto de trabajo.
c.- Utilizar el pasamanos de la escaleras.
d.- Mantener precaucion a las condiciones al transitar, ya que se realizara transito excepcional.
e.- Todas las anteriores
5.- ¿ Cuanto es el tiempo minimo que debe durar el reseteo de la camara?
a.- Minimo 2 segundos.
b.- Minimo 2 minutos.
c.- Minimo 1 minuto.
d.- Minimo 30 segundos.
e.- No se necesita esperar nada, el reseteo es inmediato.
6.- Al finalizar el reseteo , ¿Qué consideraciones debe tener?
a.- Verificar si la falla desaparecio.
b.- Iniciar solo las camaras que no presentan falla.
c.- Llamar a personal de mantencion en caso de que la falla persista.
d.- Mantener camara en fallo en pausa y con ventilas abiertas.
e.- Todas las anteriores.

## SOP 24 (hidden)
Revisión |  |  | Procedimiento Estándar |  |  |  | Elaborador | Área |  |  | Identificador |  | Hoja |  | IMPACTO EN INDICADORES
Rev. 1 |  |  | Calibración Xilohigrómetro |  |  |  | L. Gonzalez | Secado |  |  | TS12-SEC-024 |  | 1 de 1
Descripción | [10 empty] | Ultima Actualización |  | Foco |  | Procedimiento Estándar | [6 empty] | Ultima Actualización |  |  |  |  | FOCO
Procedimiento estándar para asegurar una buena calibración de los instrumentos Wagner L 612 Y L 622 | [12 empty] | Seguridad |  | Calibración Xilohigrómetro | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Seguridad |  | Calidad | X | Producción |  | T. Muertos |  | Rendimiento |  |  | Otros
Posibles causas | [7 empty] | Matriz de flexibilidad |  |  |  |  | Calidad | X | Indicador |  |  | Accidentes |  |  |  | Meta |  | 0
1. Pilas mal posicionadas | [7 empty] | 1. Operador de secado |  |  |  |  | Producción
2. Editar densidad 50 g/cent³ | [12 empty] | T. Muertos |  | Mes | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  | 2016-06-01 |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  | 2017-03-01
3. Falta de placa de calibración. | [12 empty] | Rendimiento |  | Ind. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4
[13 empty] | Otros |  | Meta | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Árbol de decisión
NO
SI
NO
Ubicar las pilas de acuerdo a la figura
NO
| SI | [8 empty] | NO
Ubicar las pilas de acuerdo a la figura
SI
¿El instrumento
Marca el rango de calibración según el modelo?
Regla Clave |  |  | Incidente |  | Medida de Control |  | EPP | Herramientas a utilizar
No aplica |  |  | No aplica |  | 1. EPP |  | 1. Guantes de cabritilla | 1. Desatornillador de ceramica 2. Placa calibradora. 3. Pilas 4.
[5 empty] | 2. Charlas de seguridad |  | 2. Radio
[5 empty] | 3. 5 Reglas claves |  | 3. EPP según puesto de trabajo
Revisión |  |  | Procedimiento Estándar |  |  |  | Elaborador | Área |  |  | Identificador |  | Hoja
1 de 1
Descripción | [10 empty] | Ultima Actualización |  | Foco
Seguridad
Posibles causas | [7 empty] | Matriz de flexibilidad |  |  |  |  | Calidad | X
Producción
T. Muertos
Rendimiento
Otros
Árbol de decisión
Ubicar las pilas de acuerdo a la figura
Ubicar las pilas de acuerdo a la figura
¿El instrumento
Marca el rango de calibración según el modelo?
Regla Clave |  |  | Incidente |  | Medida de Control |  | EPP | Herramientas a utilizar
Camina Seguro |  |  | 1. Atropello 2. Golpe Por/Con/Contra 3. Caida a mismo y distinto nivel |  | 1. EPP |  | 1. Guantes de cabritilla | 1. Desatornillador de ceramica 2. Placa calibradora. 3. Pilas 4.
[5 empty] | 2. Charlas de seguridad |  | 2. Radio
[5 empty] | 3. 5 Reglas claves |  | 3. EPP según puesto de trabajo
INICIO
Fin
Poner pilas a cargar en el cargador de pilas.
¿Las pilas tienen un mínimo de carga de 3,8 volt?
¿Las pilas están posicionadas según la figura 1?
Figura1: Posición de las pilas puede variar según el Wagner.
Ubicar las pilas de acuerdo a la figura*
¿El instrumento a calibrar son modelo L 612 o L 622?
Mover potenciómetro con un desatornillador cerámico hasta lograr el valor 17.5 +/- 2%, figura 3.
Riesgo
Medida de Control
¿El instrumento
marca 0?
Riesgo
Medida de Control
Figura 2: Placa metálica, placa de calibración y Wagner.
Figura 3: ubicación de potenciómetros para ajustar a "0"
Ubicación de potenciómetros para ajustar según placa
Encender Wagner con el botón STORE
Luego presionar MENU y buscar "CALIBRACION"
Presionar STORE y luego MENU
Luego buscar Especie y presionar STORE
Luego presionar MENU, aparecerá EDITAR.
Luego con los cursores llevar la densidad a 50.
Posicionar el Xilohigrometro sobre la placa de calibración? figura 2
Calibrar según placa.
No deben haver partes metalizas importantes a 1 metro de distancia de la calibracion

## SOP nº 24 (hidden)
Fecha :
| Área: | Secado
| Sop: | Nº 24 | Calibración de instrumento.
Operador:
| Evaluado por: | [6 empty] | Nivel SOP
ITEM |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES
1 | Se revisa el estado de carga de las pilas antes de iniciar la calibración, Mínimo de 3,8 Volt.
2 | La persona se aseguro que la posición de las pilas en el Wagner fuera la que indica la figura.
3 | En el menú se busca el ítem "Calibración"
4 | Se edita la densidad 50 en el Wagner antes de iniciar la calibración.
5 | Para calibrar se posiciona el Wagner sobre la placa de calibración y esta sobre la placa metálica.
6 | No deben haber partes metálicas importantes a menos de 1 metro de distancia de la calibración.
7 | Se utiliza desatornillador cerámico para mover los potenciómetros y ajustar según placa.
8 | El Wagner modelo L 622 se debe calibrar igual que el modelo L 612.
8 | Sigue diagrama de flujo paso a paso.
9 | Dispone de todas las herramientas necesarias para realizar procedimiento.
10 | Ordena herramientas utilizadas, aplicando 5s.
Feedback
Compromisos del evaluado
Propuesta de mejora
Firma del evaluado |  |  |  |  | Firma del Evaluador